## Sheet1
附件2： 维修服务报价表
序号 | 型号 | 机身号 | 故障 | 更换配件 | 维修报价 | 质保期
1 | PCF-H290DI | 2930338 | 上下角度不足；1234号开关磨损；水气管道漏水；吸引口磨损；导光软管皱褶；3个光束玻璃均破损。备注：CCD玻璃轻微磨损；钳子管道内未见明显划痕；未见弯曲橡皮漏水。 | C帽、弯曲橡皮、弯曲管组件、插入管组件、送水送气管道、内窥镜钳子管道、LG目镜U、J管道组件、喷嘴、1号按钮、SW1按钮+开关组件内窥镜专用开关(非电路)、遥控按钮盒、吸引口、LG蛇管U。
2 | CF-HQ290I | 2056515 | 角度钢丝断致无上角度。插入管根部老化脱皮。插入管结晶，20cm处皱褶。锥形套破损。C CD玻璃伤痕致图像有阴影，光束玻璃破损。开关破损，吸引口磨损。导关软管蛇管皱褶。导光插头部水迹，测试纸变色致图像偶雪花。橡皮漏水。 | AD板组件、IF板组件、C盖、AW软管组件、弯曲软管组件、IGP连接软管组件、J管道组件、CH(钳子)管、L01玻璃、光圈、修理光圈3套、弯曲橡皮、内窥镜保护组件、LG目镜U、喷嘴、LG目镜U、1号按钮、W1按钮+开关组件内窥镜专用开关(非电路)、遥控按钮盒、吸引口、LG蛇管U、连接座、连接座盖子组件。
3 | GIF-Q260J | 2826684 | 钳子管道漏水(未见橡皮漏水);导光软管脱皮肿胀；1/234号开关磨损；CCD玻璃划痕，冷热水起雾10秒不消失。备注：已切橡皮未见水迹。 | 钳子管道、垫片3套、镜头2套、内窥镜专用弯曲橡皮、SW1按钮+内窥镜专用开关3套、LG导光软管。
4 | GIF-HQ290 | 2062767 | 插入管褶皱、脱皮，角度不足，吸引口磨损、1234开关磨损，导光软管褶皱、裂纹，附送水管漏水，CCD玻璃破裂，小旋钮卡锁坏，IF板故障、插头U漏水致图像异常，导光插头部内测试纸变色。备注：未见橡皮漏水。 | 内窥镜专用弯曲橡皮、C盖、J软管组件、AW软管组件、喷嘴、连接软管组件、内窥镜钳子管道、弯曲管组件、光圈、L01玻璃、修理光圈3套、SW1按钮+开关组件内窥镜专用开关(非电路)、1号按钮、遥控按钮盒、吸引口、内窥镜圆柱体组件、内窥镜扳手、LG蛇管U、连接座盖子组件插头U。
5 | GIF-H290Z | 2036574 | 插入管老化脱皮严重。吸引口磨损。光束玻璃伤痕。1,2号开关老化。导光软管皱褶。通 气阀不良，测试纸变色。S盖铭牌缺失。备注：CCD玻璃轻微伤痕。 | 0形环、电缆、LG玻璃2套、C帽、弯曲橡皮、J软管组件、AW软管组件、喷嘴、内窥镜钳子管道、弯曲管组件、插入管组件、1号按钮、SW1按钮+开关组件内窥镜专用开关(非电路)、遥控按钮盒、 吸引口、S盖90U、LG蛇管U、 连接座盖子组件、插头U。
6 | GIF-HQ290 | 2062772 | 上角度不足；吸引口磨损；1234号开关划伤；2个光束玻璃破损；未见弯曲橡皮漏水；测试纸变色；导光插头部曾进水致插头U、AD板、IF板不良引起图像报错E315;通气阀异常。 | IF板组件、镜片、内窥镜镜片、1号按钮、SW1按钮+开关组件内窥镜专用开关、遥控按钮盒、吸引口、AD基板、电缆、连接座盖子组件、插头U。
7 | GIF-H260Z | 2835527 | 放大失灵，插入管皱褶，CCD玻璃划痕，吸引口磨损，S盖铭牌缺失，1234号开关磨损，导光软管皱褶。 | NS组件/插入部组件、内窥镜固定器(金属)2套、内窥镜专用开关(非电路)3套、吸引口、S盖组件、LG导光软管、内窥镜电气连接器。
8 | CF-HQ290I | 2056522 | 弯曲橡皮漏水，插入管蛇形，钳子管道漏水；吸引口磨损；插入管锥形套破损；CCD玻璃划痕致图像阴影；测试纸未变色，通气阀正常。 | 吸引口、C盖、弯曲橡皮、AW软管组件、喷嘴、弯曲软管组件、IGP连接软管组件、J管道组件、CH(钳子)管、L01玻璃、光圈、修理光圈3套、内窥镜保护组件。
9 | GIF-H290 | 2850219 | 插入管皱褶，导光软管皱褶、漏水，吸引口、钳子口均磨损，1234号开关磨损，测试纸未变色，通气阀正常。备注：CCD玻璃轻微划痕。 | 弯曲橡皮、C盖、AW软管组件、喷嘴、弯曲软管组件、连接软管组件、内窥镜钳子管道、1号按钮、SW1按钮+开关组件内窥镜专用开关(非电路)、遥控按钮盒、吸引口、内窥镜口壑、 LG蛇管U。
10 | GIF-H290 | 2850271 | 插入管根部皱褶严重，弯曲橡皮漏水，插入部老化脱皮，吸引口磨损、1 、2号开关老化，测试纸未变色，通气阀正常。备注：CCD玻璃轻微划痕。 | 电缆、弯曲橡皮、C盖、AW软管组件、喷嘴、弯曲软管组件、连接软管组件、内窥镜钳子管道、1号按钮、内窥镜专用开关、遥控按钮盒、吸引口、插头U
报价合计
含：维修服务中的各种原装全新配件、人工工时及差旅费、税费等一切费用。