## Sheet6
2025年度医学检验科仪器设备与检验项目对应表
备注1：以下表格中涉及到流水线设备等为主要设备，若正常开展工作需要配套其他相关设备，请供应商在该项目内自行插入相应行数补充完善相关配套设备，并详细填写设备名称型号厂家单价等信息，新增设备一并计入设备总价。 备注2：供应商所投设备及试剂的报价不能缺项。 备注3：报价需包含配套提供开展项目所需的质控物、校准品、耗材，以及包含设备维护及校准校验等内容。 备注4：该项目最终价格以设备总价及试剂总价相加之和计算。 备注5：报价包含LIS系统接口相关费用。
序号 | 申请科室 | 流水线 | 申请设备或耗材名称 | 单位 | 申购数量 | 设备名称 （按注册证填写） | 设备型号 （按注册证填写） | 设备生产厂家全称 | 设备单价 （万元） | 设备总价（万元） | 设备使用期限 | 注册证号 | 项目 | 3年预估使用量（检测报告数量）单位：/每测试 | 测试单价（单位：元；每出一项检测结果的价格） | 项目总价格 （单位：元） | 所投对应试剂名称 | 所投产品规格 | 所投产品生产厂家 | 所投产品基本单位(箱/盒/瓶) | 所投产品最小包装单价（产品办理出入库及付款价格，须严格根据所投测试单价核算，单位：元） | 试剂注册证 | 申报室组 | 设备类别 | 设备要求 | 备注
1 | 医学检验科 | 1条尿液检测流水线 | 全自动尿液干化学分析仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 尿干化学检查（11项） | 303925 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 检测速度不低于200个/H,仪器稳定性高，重复性≤1%，试纸抗干扰能力强，不受颜色影响，检测参数需包至少含常规11项。 | 流水线需具备以下条件：1、试管可360°旋转扫描条码；2、具备全密封尿液标本采集器，可闭盖穿刺吸取样本；3、可根据检测项目自动分配样本4、待检区、已检区容量不低于400个样本5、数据存储量大，不低于
|  |  | 尿液有形成分分析仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 尿有形成分分析 | 303926 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 检测速率不低于120个/小时，形态识别准确率不低于95%，具备原厂配套的通过CFDA认证的校准品，低浓度样本检出率98%以上。
2 | 医学检验科 | 1条血细胞检测流水线 | 样本处理系统 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 自动化程度高，带异常样本识别、可使用浓缩清洗液、自动质控等，样本处理速度不低于600个/H，故障率低， | 流水线还需具备以下条件：1、单机、流水线 均可实现末梢血自动进/2、具备智能审核软件3、售后服务完善4、为保障仪器兼容性，全自动细胞形态学分析仪需与血液细胞分析仪为同品牌 5、国家卫健委临检中心室间质评中，仪器分组数量由多到少排名前五的仪器型号或其对应的最新机型。
|  |  | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 3 | [7 empty] | 一般血细胞常规项目 | 761971 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 异常细胞检出灵敏度高，最好不低于2%，对于低值样本检测精度高,可提供CFDA及FDA认证的五分类质控品、校准品，提供校准品溯源性报告。
[13 empty] | RET（网织红细胞计数） | 4419
|  |  | 全自动血涂片制备仪/全自动推片染色机 | 台 | 1 | [7 empty] | 血细胞形态检查 | 58018 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 推片+染片速度不低于120T/H，可根据HCT等特殊信息调整推片角度
|  |  | 全自动形态学分析仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 血细胞形态检查 | / | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 可对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算，对异常红细胞能插入描述、能够识别血液中常见寄生虫，图库完善，
|  |  | 全自动特定蛋白分析仪（ESR、CRP、SAA） | 台 | 1 | [7 empty] | ESR(红细胞沉降率) | / | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 搭载血球仪时可实现一管通用（即一管血可完成ESR、CRP、SAA）等检测，糖化检测速度不低于120T/H，CRP、血沉、SAA检测速度不低于100T/H，需配有经过NMPA注册的同品牌CRP及SAA的校准品。
[13 empty] | CRP（C-反应蛋白） | /
[13 empty] | SAA（血清样淀粉蛋白A） | 未开展
3 | 医学检验科 | 1条全自动凝血分析仪流水线 1台自动凝血分析仪单机（急诊用） | 全自动凝血分析仪 全自动凝血分析仪 | 台 台 | 2 1 | [7 empty] | PT(凝血酶原时间) | 218252 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 1、试剂稳定，需使用干粉试剂2、检测方法学：包括凝固法、发色底物法，免疫比浊法，对黄疸、溶血、脂肪、乳糜等抗干扰能力强；3、所有试剂需具备同品牌原厂配套试剂、质控及校准品，有完整的溯源体系4、单台仪器装载标本数同时在线大于200个；5、试剂位置具备冷藏，拥有温度控制系统，且需具有微量试剂位。6、能参加全球室间质评项目，保证结果具有全球可比性。7、仪器可扩展项目多、检测项目最好涵盖止凝血系统、穿刺针、光源等寿命长，不频繁更换、 | 流水线需具体条件：1、前处理具备异常样本识别能力，试剂稳定（干粉类）；2、样本管理模块具有进样，出样，急诊，缓冲，分类，错误样本管理等多种功能3、流水线配置离心模块，离心机单次离心样本量≥80 个，满足高峰时段样本前处理要求4、样本管离心后无需开盖，可机内穿刺吸样
[13 empty] | APTT(活化部分凝血酶原时间) | 213421
[13 empty] | INR（国际标准化比值） | 218252
[13 empty] | FIB(纤维蛋白原) | 211534
[13 empty] | TT(凝血酶时间) | 210643
[13 empty] | DD(D-二聚体) | 101488
[13 empty] | FDP(纤维蛋白(原)降解产物) | 86688
[13 empty] | ATIII（抗凝血酶III） | 未开展
[13 empty] | 狼疮样抗凝物质筛查（LA1,LA2） | 未开展
4 | 医学检验科 |  | 全自动血液细胞分析仪（带CRP） | 台 | 1 | [7 empty] | 一般血细胞常规项目 | / | [8 empty] | 临检组 | 检测设备
[13 empty] | RET（网织红细胞计数） | /
[13 empty] | CRP（C-反应蛋白） | 17997
5 | 医学检验科 |  | 全自动血流变测试仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 全血粘度 1(1∕S) | 9223 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 国家卫健委临检中心室间质评中，仪器分组数量由多到少排名前十的仪器型号或其对应的最新机型。
[13 empty] | 全血粘度 5(1∕S) | 9223
[13 empty] | 全血粘度 50(1∕S) | 9223
[13 empty] | 全血粘度 100(1 ∕S) | 9223
[13 empty] | 全血粘度200(1∕S) | 9223
[13 empty] | 血浆粘度 | 9223
6 | 医学检验科 |  | 自动血沉压积测试仪 | 台 | 1 | [7 empty] | ESR(红细胞沉降率) | 32043 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 国家卫健委临检中心室间质评中，仪器分组数量由多到少排名前十的仪器型号或其对应的最新机型。
7 | 医学检验科 |  | 流式细胞仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 白介素4 | 657 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备
[13 empty] | 白介素6 | 3379
[13 empty] | 白介素10 | 1508
[13 empty] | 白介素2 | 239
[13 empty] | 白介素17 | 414
[13 empty] | γ-干扰素 | 733
[13 empty] | 肿瘤坏死因子α | 430
[13 empty] | 淋巴细胞绝对计数 | 284
[13 empty] | HLA-B27 | 733
[13 empty] | 外周血T淋巴细胞亚群 | 未开展
[13 empty] | 外周血T淋巴细胞亚群绝对计数 | 未开展
[13 empty] | 血小板活化（CD41、CD42a、CD42b、CD61、CD62p） | 未开展
[13 empty] | 红细胞CD55、CD59评估 | 未开展
[13 empty] | 白血病系列CD抗原检测 | 未开展
8 | 医学检验科 |  | 自动白带分析仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 白带常规 | 67426 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 具备自动涂片、染色功能，故障率低，检测速率不低于120个/H，配备相应质控品，有形成分综合识别及计数准确度≥95%
9 | 医学检验科 |  | 血小板聚集仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 血小板聚集率 | 未开展 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 可检测AA、ADP、COL、RIS、EPI
10 | 医学检验科 |  | 血凝仪（血栓检查） | 台 | 1 | [7 empty] | 血栓四项 | 未开展 | [8 empty] | 临检组 | 检测设备 | 检测项目包含TAT/PIC/TM/tPAIC，检测速率不低于26t/h
11 | 医学检验科 |  | 生物显微镜 | 台 | 7 | [7 empty] | 血细胞形态检查辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 检测设备
12 | 医学检验科 |  | 共视野显微镜（三台式） | 套 | 1 | [7 empty] | 血细胞形态检查辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 检测设备
13 | 医学检验科 |  | 药品冷藏箱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
14 | 医学检验科 |  | 低速台式离心机（尿沉渣用） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
15 | 医学检验科 |  | 低速台式离心机（凝血专用，带拔盖） | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
16 | 医学检验科 |  | 低速台式离心机（流式专用） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
17 | 医学检验科 |  | 骨髓检查专用显微镜（带骨髓报告系统） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 检测设备
18 | 医学检验科 |  | 72孔流式管孵育盒 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
19 | 医学检验科 |  | 漩涡混合器 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
20 | 医学检验科 |  | 电子血细胞分类计数器 | 台 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
21 | 医学检验科 |  | 移液枪（1-10μl) | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
22 | 医学检验科 |  | 移液枪5-50μl | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
23 | 医学检验科 |  | 移液枪100-1000μl | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
24 | 医学检验科 |  | 移液枪20-200μl | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
25 | 医学检验科 |  | 移液枪1-10ml | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
26 | 医学检验科 |  | 移液枪1-5ml | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
27 | 医学检验科 |  | 电热培养箱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
28 | 医学检验科 |  | 震荡器 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 临检组 | 辅助设备
29 | 医学检验科 |  | 自动化样本运送系统 | 套 | 25 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | [9 empty] | 前处理组 | 辅助设备 | 气动单管传输，传输速度≥500管/小时，优先在急诊科、ICU、PICU、卒中中心、胸痛中心、产科病区、门诊部等急需科室设置，后续根据需求陆续配备。
30 | 医学检验科 |  | 自动化样本分拣系统 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | [9 empty] | 前处理组 | 辅助设备 | 能与“样本传输系统”和“采血系统”连接，能完成门诊和住院的样本的自动化扫码和分拣，也能提供人工倾倒进行样本分拣。
31 | 医学检验科 |  | 采血系统 | 套 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | [9 empty] | 前处理组 | 辅助设备 | 4个采血位，配有叫号系统，显示系统，有样本传输轨道至样本分拣机。
32 | 医学检验科 |  | 智慧大屏 | 套 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | [9 empty] | 前处理组 | 统计、显示设备设备
33 34 | 医学检验科 | 生化免疫分析流水线1 生化免疫分析流水线2（急诊用） | 电解质检测模块 | 台 | 2 | [7 empty] | 钠（Na） | 439680 | [8 empty] | 生化组 | 检测设备 | 1、单台设备检测速度≥400测试/小时，能合理组合到生化流水线上。 2、与全自动生化分析仪同品牌。 | 流水线要求： 流水线1——1、与生化、免疫设备同品牌；含倾倒上样、分杯模块，双列轨道进样或在线进样，离心机2台，冰箱容量≥8000管。 2、配备有足够的前处理软件、中间软件、后处理软件和统计软件或集成软件，有较高的自动化、智能化水平。 流水线2——与生化、免疫设备同品牌，与流水线1同品牌，离心机1台，配备足够的中间软件。
[13 empty] | 钾（K） | 454094
[13 empty] | 氯（Cl） | 454094
|  |  | 全自动生化分析仪 | 台 | 3+1：流水线1上三台，流水线2上一台 | [7 empty] | 钙（Ca） | 104948 | [8 empty] | 生化组 | 检测设备 | 1、单台设备检测速度≥800测试/小时，有完整的前处理和后处理系统，合理的轨道设置，能够将生化和发光设备合理组合。 2、可开放足够的试剂位，以供检测项目拓展，满足临床需求。 3、售后服务能满足实验室需求。 4、与流水线体、发光设备同品牌。 5、2024年度国家卫健委临检中心常规化学A按仪器分组，仪器分组数量由多到少排名前十五的仪器型号或其对应的最新机型。
[13 empty] | 无机磷（IP） | 80497
[13 empty] | 镁（Mg） | 92013
[13 empty] | 铁（Iron） | 78930
[13 empty] | β2微球蛋白（β2-MG） | 12673
[13 empty] | 胱抑素C（CYSC） | 8223
[13 empty] | 肌酸激酶同工酶活性(CKMB-U) | 54204
[13 empty] | 血浆氨（AMM） | 4400
[13 empty] | 甘油三酯（TG） | 161688
[13 empty] | 总胆固醇（CHOL） | 161741
[13 empty] | 高密度脂蛋白C（HDL-C） | 158020
[13 empty] | 低密度脂蛋白C（LDL-C） | 158190
[13 empty] | 载脂蛋白A1（APOA1） | 102052
[13 empty] | 载脂蛋白B（APOB） | 102177
[13 empty] | 同型半胱氨酸（HCY） | 30242
[13 empty] | 葡萄糖（Glu） | 300713
[13 empty] | β羟丁酸（D3H） | 7976
[13 empty] | C反应蛋白（CRP） | 268860
[13 empty] | 抗溶血素“O”（ASO） | 23441
[13 empty] | 类风湿因子（RF） | 27580
[13 empty] | α-淀粉酶（AMY） | 32316
[13 empty] | 脂肪酶（LPS） | 26833
[13 empty] | 补体C3（C3） | 11427
[13 empty] | 补体C4（C4） | 11376
[13 empty] | 免疫球蛋白G（IgG） | 14609
[13 empty] | 免疫球蛋白M（IgM） | 14757
[13 empty] | 免疫球蛋白A（IgA） | 14647
[13 empty] | 转铁蛋白(TRF) | 0
[13 empty] | 不饱和铁结合力 | 3300
[13 empty] | 尿素氮（BUN） | 513920
[13 empty] | 肌酐（CREA） | 527925
[13 empty] | 尿酸（UA） | 368134
[13 empty] | α-羟丁酸脱氢酶（HBDH） | 53442
[13 empty] | 肌酸激酶（CK） | 58453
[13 empty] | 总胆红素（TBIL） | 565849
[13 empty] | 直接胆红素（DBIL） | 560198
[13 empty] | 总蛋白（TP） | 528376
[13 empty] | 白蛋白（ALB） | 544922
[13 empty] | 丙氨酸氨基转移酶（ALT） | 609470
[13 empty] | 天门冬氨酸氨基转移酶（AST） | 585429
[13 empty] | 总胆汁酸（TBA） | 524612
[13 empty] | 碱性磷酸酶（ALP） | 524665
[13 empty] | γ-谷氨酰胺转肽酶（GGT） | 525102
[13 empty] | 胆碱酯酶（CHE） | 515374
[13 empty] | 乳酸脱氢酶（LDH） | 521517
[13 empty] | 碳酸氢根（HCO3-） | 304641
[13 empty] | 脂蛋白a | 0
[13 empty] | 甘胆酸 | 0
[13 empty] | 腺苷脱氨酶（ADA） | 9444
[13 empty] | 脑脊液/尿总蛋白（CSF/UTP） | 10931
[13 empty] | 微量白蛋白（MALB） | 19255
|  |  | 全自动电化学/化学发光分析仪 | 台 | 2+1：流水线1上两台，流水线2上一台 | [7 empty] | 高敏肌钙蛋白T/肌钙蛋白I（hsTNT/TNI） | 33733 | [8 empty] | 生化组 | 检测设备 | 1、主要用于心肌类、贫血类、感染指标类项目及其他免疫发光项目检测，单台设备检测速度200测试/小时及以上。 2、能与全自动生化分析仪组合成生化免疫流水线。 3、与流水线、生化设备同品牌。
[13 empty] | 肌红蛋白（Myo） | 31294
[13 empty] | N端脑利钠肽前体（NT-ProBNP） | 70409
[13 empty] | 维生素B12（VitB12） | 22562
[13 empty] | 叶酸 | 22325
[13 empty] | 铁蛋白 | 30974
[13 empty] | 25羟基维生素D | 25275
[13 empty] | 肌酸激酶同工酶质量(CKMB-M) | 0
[13 empty] | 降钙素原（PCT） | 42678
[13 empty] | 降钙素（CT） | 0
[13 empty] | 白介素6（IL-6） | 0
[13 empty] | 骨钙素 | 0
35 | 医学检验科 |  | 全自动毛细管电泳仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 糖化血红蛋白 | 30841 | [8 empty] | 生化组 | 检测设备 | 毛细管数量≥8个
[13 empty] | 血红蛋白成分分析 | 120
36 | 医学检验科 |  | 特定蛋白分析仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 脑脊液/尿总蛋白（CSF/UTP） | 0 | [8 empty] | 生化组 | 检测设备 | 用于尿液、脑脊液中的特定蛋白检测，脑脊液免疫球蛋白检出精度达0.001g/L。
[13 empty] | 微量白蛋白（MALB） | 0
[13 empty] | 免疫球蛋白G（IgG） | 0
[13 empty] | 免疫球蛋白M（IgM） | 0
[13 empty] | 免疫球蛋白A（IgA） | 0
[13 empty] | 肌酐（CREA） | 0
[13 empty] | 淀粉酶（AMY） | 0
[13 empty] | 钾（K） | 0
[13 empty] | 钠（Na） | 0
[13 empty] | 氯（Cl） | 0
[13 empty] | 钙（Ca） | 0
[13 empty] | 镁（Mg） | 0
[13 empty] | 磷（P） | 0
37 | 医学检验科 |  | 全自动液相色谱质联用分析仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 环孢素A | 0 | [8 empty] | 生化组 | 检测设备 | 提供一体或分体的样本前处理系统，用于治疗药物浓度、激素、维生素等检测。
[13 empty] | 地高辛 | 0
[13 empty] | 他克莫司 | 0
[13 empty] | 儿茶酚胺 | 0
[13 empty] | 类固醇 | 0
[13 empty] | 胆汁酸谱 | 0
[13 empty] | 维生素 | 0
38 | 医学检验科 |  | 全自动微量元素分析仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 钙元素（Ca） | 4822 | [8 empty] | 生化组 | 检测设备 | 用于全血样本中常量及微量元素的检测，精密度≤5%，检测精度可达0.1umol/L，检测通量≥40个样本/批次。电位法、伏安法等方法可用，不使用原子吸收光谱法。
[13 empty] | 镁元素（Mg） | 4822
[13 empty] | 铜元素（Cu） | 4822
[13 empty] | 铁元素（Fe） | 4822
[13 empty] | 锌元素（Zn） | 4822
[13 empty] | 铅元素（Pb） | 0
39 | 医学检验科 |  | 血气分析仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 血气分析 | 6210 | [8 empty] | 生化组 | 检测设备 | 2024年度国家卫健委室间质评仪器分组单个设备型号实验室数≥200家，或其对应的最新机型
40 | 医学检验科 |  | 大型集中式UPS | 套 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 能提供实验室检测设备2小时的供电能力
41 | 医学检验科 |  | 自主报告打印机 | 台 | 6 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备
42 | 医学检验科 |  | 2-8度试剂冷藏箱 （陈列柜） | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 全层2-8℃，≥1600L，试剂存放用
43 | 医学检验科 |  | 医用冷藏冷冻箱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 立式，≥260L，上层2-8℃冷藏，下次-20℃冷冻
44 | 医学检验科 |  | -20度低温冰箱 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 立式，容量≥400L，全层-20℃
45 | 医学检验科 |  | -80度低温冰箱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 立式，容量≥400L，全层-80℃
46 | 医学检验科 |  | 2-8度低温保温箱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 立式，容量≥260L，全层2-8℃
47 | 医学检验科 |  | 低速离心机 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 转速区间包含1500-5000转/分，容量≥48管
48 | 医学检验科 |  | 多架自动离心机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 转速区间包含1500-5000转/分，容量≥150管
49 | 医学检验科 |  | 低温高速离心机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 温度可达4℃，最大转速可达15000转/分。
50 | 医学检验科 |  | 便携式电导率仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 用于去离子水质监测。
51 | 医学检验科 |  | 酸碱度检测仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 用于去离子水质监测。
52 | 医学检验科 |  | 超声波震荡仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 用于生化仪等各类设备的保养。
53 | 医学检验科 |  | 移液器（各种量程） | 支 | 10 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 包含量程：10-50ul,50-100ul,100-200ul,200-1000ul等，各量程双套配备。
54 | 医学检验科 |  | 台式电脑 | 台 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 处理器≥I5,内存≥16G，硬盘≥500G
55 | 医学检验科 |  | 软件服务器 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助软件 | 按标准服务器配置设置，能满足各类软件的良好运行需求
56 | 医学检验科 |  | 实验区笔记本电脑 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 处理器≥I7,内存≥16G，硬盘≥500G
57 | 医学检验科 |  | 实验室管理软件 | 套 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 适用于实验室质量管理体系运行的无纸化办公需求。
58 | 医学检验科 |  | 纯水制水系统及监测 | 套 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 产水量≥1吨/h，含有EDA净水模块，配双供水泵，配进出水扣杀菌装置
59 | 医学检验科 |  | 实验室温湿度保障设备 | 套 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备
60 | 医学检验科 |  | 实验室设备安装相关改造 | 套 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 检验科 | 售后服务
61 | 医学检验科 | 免疫化学发光流水线 | 全自动电化学/化学发光分析仪 | 台 | 3 | [7 empty] | 乙型肝炎表面抗原（化学发光） | 144424 | [8 empty] | 免疫组 | 检测设备 | 1.首选搭载于流水线，有智能化轨道将单机连成流水线，但也可作单机采购。2.单台设备检测时速>300测试/小时；3.配备完善的前处理设备及系统。4.有项目检测结果一致性说明。（如至少5家市级三甲医院检测同一样本的结果一致性说明，可以是室间质评等）。
[13 empty] | 乙型肝炎表面抗体 （化学发光） | 143347
[13 empty] | 乙型肝炎e抗原（化学发光） | 143278
[13 empty] | 乙型肝炎e抗体（化学发光） | 143171
[13 empty] | 乙型肝炎核心抗体（化学发光） | 143330
[13 empty] | 梅毒螺旋体抗体（化学发光） | 137602
[13 empty] | 丙型肝炎病毒抗体（化学发光） | 128358
[13 empty] | 人免疫缺陷病毒抗体测定（化学发光） | 84055
[13 empty] | 抗环瓜氨酸肽抗体（抗-CCP） | 6365
[13 empty] | 甲型肝炎病毒抗体检测 | 未开展
[13 empty] | 戊型肝炎病毒抗体检测 | （2025年新增）
[13 empty] | 肺炎支原体抗体测定 | 6766（2023年12月新增）
[13 empty] | 肺炎衣原体抗体测定 | 6766（2023年12月新增）
[13 empty] | 腺病毒抗体测定 | 5497（2023年12月新增）
[13 empty] | 副流感病毒抗体测定 | 5511（2023年12月新增）
[13 empty] | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 5527（2023年12月新增）
[13 empty] | 抗柯萨奇病毒抗体测定 | 4874（2023年12月新增）
[13 empty] | 抗JO-1抗体 | 10189
[13 empty] | 抗nRNP/sm抗体 | 10190
[13 empty] | 抗Scl-70抗体 | 10193
[13 empty] | 抗sm抗体 | 10206
[13 empty] | 抗着丝点抗体 | 10189
[13 empty] | 抗SSA抗体 | 10225
[13 empty] | 抗SSB抗体 | 10203
[13 empty] | 抗dsDNA抗体 | 8533
[13 empty] | 抗肾小球基底膜抗体 | 未开展
[13 empty] | 抗蛋白酶3抗体 | 未开展
[13 empty] | 抗髓过氧化物酶抗体 | 未开展
[13 empty] | 抗角蛋白抗体 | 未开展
[13 empty] | EB病毒抗体 | 2402
[13 empty] | 巨细胞病毒lgG和lgM抗体 | 2295
[13 empty] | 风疹病毒lgG和lgM抗体 | 1955
[13 empty] | 弓形虫lgG和lgM抗体 | 1459
[13 empty] | 单纯疱疹病毒1型及2型lgG和lgM抗体 | 2091
62 | 医学检验科 |  | 全自动免疫间接荧光分析仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 抗核抗体（间接免疫荧光法） | 10232 | [8 empty] | 免疫组 | 检测设备 | 显微镜及成像系统需同一品牌，分辨率高，图片可保存分析，配备全自动判读系统
[13 empty] | 核周型抗中性粒细胞胞浆抗体（PANCA-间接免疫荧光法） | 4499
[13 empty] | 胞浆型抗中性粒细胞胞浆抗体（CANCA-间接免疫荧光法） | 4499
63 | 医学检验科 |  | 荧光显微镜 | 台 | 1 | [7 empty] | 抗核抗体（间接免疫荧光法） | 10232 | [8 empty] | 免疫组 | 检测设备 | 显微镜及成像系统需同一品牌，分辨率高，图片可保存分析，配备全自动判读系统
[13 empty] | 核周型抗中性粒细胞胞浆抗体（PANCA-间接免疫荧光法） | 4499
[13 empty] | 胞浆型抗中性粒细胞胞浆抗体（CANCA-间接免疫荧光法） | 4499
64 | 医学检验科 |  | 全自动免疫印迹仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 抗肝细胞胞质1型抗体（LC-1） | 1596 | [8 empty] | 免疫组 | 检测设备 | 配备同品牌全自动判读系统，结果可保存分析
[13 empty] | 抗线粒体(M2)抗体（AMA-M2） | 1596
[13 empty] | 抗可溶性肝/胰抗原抗体（SLA/LP） | 1596
[13 empty] | 抗肝/肾微粒体抗体（LKM） | 1596
65 | 医学检验科 |  | 全自动酶免分析仪（ELISA） | 台 | 1 | [7 empty] | 乙型肝炎表面抗原（普检-酶法） | 2025新增 | [8 empty] | 免疫组 | 检测设备 | 能同时检测≥150份样本，仪器体积小
[13 empty] | 乙型肝炎表面抗体（普检-酶法） | 2025新增
[13 empty] | 乙型肝炎e抗原（普检-酶法） | 2025新增
[13 empty] | 乙型肝炎e抗体（普检-酶法） | 2025新增
[13 empty] | 乙型肝炎核心抗体（普检-酶法） | 2025新增
[13 empty] | 梅毒螺旋体抗体（普检-酶法） | 2025新增
[13 empty] | 丙型肝炎病毒抗体（普检-酶法） | 2025新增
[13 empty] | 人免疫缺陷病毒抗体测定（普检-酶法） | 2025新增
66 | 医学检验科 |  | 药品冷藏箱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | 2-8℃，容积1200L以上
67 | 医学检验科 |  | 冰箱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | 温度分层（2-8℃，-20℃）
68 | 医学检验科 |  | 低温冷藏柜 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | -60℃以下，容积300L以上
69 | 医学检验科 |  | 医用离心机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | 48孔以上
70 | 医学检验科 |  | 振荡器 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | /
71 | 医学检验科 |  | 旋涡混合器 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | /
72 | 医学检验科 |  | 电子石英定时器 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | /
73 | 医学检验科 |  | 移液器（100-1000ul） | 支 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | /
74 | 医学检验科 |  | 移液器（20-200ul） | 支 | 5 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | /
75 | 医学检验科 |  | 移液器（5-50ul） | 支 | 5 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | /
76 | 医学检验科 |  | 移液器(8通道)（5-50ul） | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | /
77 | 医学检验科 |  | 台式工作电脑 | 台 | 6 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | /
78 | 医学检验科 |  | 实验区笔记本电脑 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | /
79 | 医学检验科 |  | 条码阅读机 | 台 | 5 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | /
80 | 医学检验科 |  | 打印机 | 台 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | /
81 | 医学检验科 |  | 病原微生物样本运输箱（附检测合格证书） | 个 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 配备检测合格证书
82 | 医学检验科 |  | 全自动血培养仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 血培养（需氧+厌氧） | 13032 | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备 | 配套同品牌抗生素吸附剂血培养瓶，每台孔位测试总数不小于200个（或扩加模块总数不小于200个），需满足连接LIS后实现阴性、预阴性报告自动审核、能监测采血量。
83 | [12 empty] | 血培养及鉴定（厌氧） | 39
84 | [12 empty] | 血培养（需氧） | 285
78 | 医学检验科 |  | 全自动微生物鉴定及药敏仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 一般细菌培养 | 31926 | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备 | 鉴定系统：能对革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、酵母菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、厌氧菌、棒状杆菌等病原菌进行鉴定；药敏系统：满足常规病原菌药敏报告（如：阴性杆菌、链球菌、真菌药敏等）、药敏报告数据需满足国家耐药监测网要求、配备专家系统药敏结果能实现自动审核，MIC浓度报告范围，覆盖CLSI、EUCAST的折点。
[13 empty] | 痰培养 | 25790
[13 empty] | 血培养（需氧+厌氧） | /
[13 empty] | 血培养及鉴定（厌氧） | /
[13 empty] | 血培养（需氧） | /
[13 empty] | 真菌培养 | 6938
[13 empty] | 淋球菌的培养及鉴定 | 25
79 | 医学检验科 |  | 微生物质谱仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 一般细菌培养 | 约15000 | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备 | 鉴定结果能传输到LIS系统、专家库覆盖病原菌种类齐全（如：丝状真菌、分枝杆菌等）且免费更新
痰培养
血培养（需氧+厌氧）
血培养及鉴定（厌氧）
血培养（需氧）
真菌培养
淋球菌的培养及鉴定
80 | 医学检验科 |  | 恒温培养箱 | 台 | 5 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备 | 温度范围能实现（35℃4台、28℃1台）
81 | 医学检验科 |  | G试验、GM试验、血清内毒素检测仪 | 台 | 1 | [7 empty] | G试验 | 12665 | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备 | 1.若同一仪器不能满足3个项目，可分仪器及方法学开展项目（G试验、血清内毒素首选但并不限制光度法、显色法）2.有项目检测结果一致性说明。（需提供相关资料证明）。
[13 empty] | GM试验 | 未开展
[13 empty] | 血清内毒素检测项目 | 未开展
82 | 医学检验科 |  | 二氧化碳培养箱 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备
83 | 医学检验科 |  | 生物显微镜+成像系统 | 台 | 3 | [7 empty] | 一般细菌涂片检查 | 19262 | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备 | 生物显微镜及成像系统需同一品牌，分辨率高，图片可保存分析
[13 empty] | 真菌涂片检查 | 9391
[13 empty] | 特殊细菌涂片 | 503
84 | 医学检验科 |  | 全自动结核分枝杆菌阅片系统 | 台 | 1 | [7 empty] | 抗酸菌涂片检查 | 30424 | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备 | 支持萋尼氏抗酸染色玻片样本、多层扫描技术、高识别率（与人工阅片结果比对相符）、单次可加载玻片样本≥30张
85 | 医学检验科 |  | 全自动染片仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 抗酸菌涂片检查 | 30424 | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
86 | 医学检验科 |  | 工作电脑 | 台 | 6 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
87 | 医学检验科 |  | 条码阅读机 | 台 | 5 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
88 | 医学检验科 |  | 条码打印机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
89 | 医学检验科 |  | 打印机 | 台 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
90 | 医学检验科 |  | 计时器 | 个 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
91 | 医学检验科 |  | 二氧化碳浓度检测仪器 | 个 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 配备校准证书
92 | 医学检验科 |  | 生物安全柜（A2型） | 台 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
93 | 医学检验科 |  | 生物安全柜（B2型） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
94 | 医学检验科 |  | 超净工作台 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 单人
95 | 医学检验科 |  | 红外电热灼烧器 | 台 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
96 | 医学检验科 |  | 比浊仪 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
97 | 医学检验科 |  | 游标卡尺 | 把 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
98 | 医学检验科 |  | 振荡器 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | /
99 | 医学检验科 |  | 菌毒株运输箱（附检测合格证书） | 个 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 配备检测合格证书
100 | 医学检验科 |  | 电子天平 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
101 | 医学检验科 |  | 低速离心机 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 转速区间包含1500-5000转/分，容量≥32管
102 | 医学检验科 |  | 低温高速离心机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 生化组 | 辅助设备 | 温度可达4℃，最大转速≥15000转/分。
103 | 医学检验科 |  | 细胞离心机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
104 | 医学检验科 |  | 烤片机 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
105 | 医学检验科 |  | 全彩扫描器 | 台 | 1 | [7 empty] | 结核分枝杆菌培养及药敏 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
106 | 医学检验科 |  | 多通道快速混匀器 | 台 | 1 | [7 empty] | 结核分枝杆菌培养及药敏 | 2951 | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
107 | 医学检验科 |  | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
108 | 医学检验科 |  | 移液器(1000ul-5000ul) | 支 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
109 | 医学检验科 |  | 移液器(100ul-1000ul) | 支 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
110 | 医学检验科 |  | 移液器(20ul-200ul) | 支 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
111 | 医学检验科 |  | 移液器(10ul-100ul) | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
112 | 医学检验科 |  | 移液器(1ul-10ul) | 支 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
113 | 医学检验科 |  | 立式低温冰箱（-80℃立式） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 立式，容量≥500L，全层-80℃
114 | 医学检验科 |  | 生物指示剂培养仪（院感监测用） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
115 | 医学检验科 |  | 医用冰箱（卧式双开） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 立式，≥400L，全层-20℃冷冻
116 | 医学检验科 |  | 医用冰箱（立式单开） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 立式，≥260L，上层2-8℃冷藏，下次-20℃冷冻
117 | 医学检验科 |  | 医用冰箱（立式三开） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 全层2-8℃，≥1600L，试剂存放用
118 | 医学检验科 |  | 医用冰箱（立式双开） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备 | 立式，全层2-8℃冷藏
119 120 121 122 | 医学检验科 |  | 全自动高通量PCR检测流水线工作站 全自动荧光PCR分析仪 全自动核酸提取仪（32孔） 全自动核酸提取仪（96孔） | 台 台 台 台 | 1 5 2 1 | [7 empty] | 乙型肝炎病毒核酸定量检测（HBV-DNA） | 7626 | [11 empty] | 全自动高通量PCR检测流水线工作站需要完全满足目前PCR实验室开展的所有检测项目及以后分子室需要扩展的新项目
[13 empty] | 结核-DNA定性（TB-DNA） | 11436
[13 empty] | 新型冠状病毒核酸检测 | 489775
[13 empty] | 诺如病毒核糖核酸检测（NOV RNA） | 375
[13 empty] | 甲型流感病毒核糖核酸检测（Flu-AV-RNA） | 7426
[13 empty] | 乙型流感病毒核糖核酸检测（Flu-BV-RNA） | 7426
[13 empty] | B族链球菌核酸核酸检测 | 未开展
[13 empty] | 亚甲基四氢叶酸还原酶基因（MTHFR基因C677T）突变检测 | 未开展
[13 empty] | 丙型肝炎RNA核酸检测 | 未开展
[13 empty] | EB病毒(EB DNA)定量检测 | 未开展
[13 empty] | 百日咳杆菌核酸检测 | 未开展
[13 empty] | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA)定量检测 | 未开展
[13 empty] | 解脲脲原体（UU-DNA）定性检测 | 未开展
[13 empty] | 巨细胞病毒(CMV-DNA)定量检测 | 未开展
[13 empty] | 沙眼衣原体(CT-DNA)定性检测 | 未开展
123 | 医学检验科 |  | 全自动核酸样本前处理系统（HPV） | 台 | 1 | [7 empty] | HPV分型检测样本前处理 | [9 empty] | PCR组 | 检测设备
124 | 医学检验科 |  | 全自动核酸扩增杂交仪（HPV） | 台 | 1 | [7 empty] | HPV分型检测 | 19555 | [8 empty] | PCR组 | 检测设备
125 | 医学检验科 |  | 全自动核酸分子杂交仪（HPV） | 台 | 1 | [7 empty] | HPV分型检测 | / | [8 empty] | PCR组 | 检测设备
126 | 医学检验科 |  | 96通道全自动液体工作站 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 检测设备
127 | 医学检验科 |  | 生物安全柜（B2型） | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
128 | 医学检验科 |  | 医用冷藏冷冻箱（冷藏2-8摄氏度，冷冻-20摄氏度，立式单开） | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 立式，≥380L，上层2-8℃冷藏，下层-20℃冷冻
129 | 医学检验科 |  | 医用冷藏冷冻箱（冷藏2-8摄氏度，冷冻-20摄氏度，立式单开） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 立式，≥380L，上层2-8℃冷藏，下层-20℃冷冻
130 | 医学检验科 |  | 医用冷藏箱（2-8摄氏度，立式单开） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 立式，≥200L，全层2-8℃冷藏
131 | 医学检验科 |  | 医用冰箱（-20摄氏度，立式双开） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 立式，容量≥400L，全层-20℃
132 | 医学检验科 |  | 低温高速离心机（48孔） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 温度可达4℃，最大转速≥15000转/分。
133 | 医学检验科 |  | 高速离心机（多架） | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 转速区间包含1500-5000转/分，容量≥48管 | 离心样本容器涵盖采血管、尿沉渣管
134 | 医学检验科 |  | 低速台式离心机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
135 | 医学检验科 |  | 加热型干式金属浴恒温器 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 最大温度达100℃，可调节
136 | 医学检验科 |  | 振荡器 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | /
137 | 医学检验科 |  | 漩涡混合器 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
138 | 医学检验科 |  | 移液器（0.5ul-5ul） | 支 | 6 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
139 | 医学检验科 |  | 移液器（1ul-10ul） | 支 | 6 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
140 | 医学检验科 |  | 移液器(5ul-50ul) | 支 | 6 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
141 | 医学检验科 |  | 移液器(10ul-100ul) | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
142 | 医学检验科 |  | 移液器(20ul-200ul) | 支 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
143 | 医学检验科 |  | 移液器(100ul-1000ul) | 支 | 4 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
144 | 医学检验科 |  | 移液器(1000ul-5000ul) | 支 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
145 | 医学检验科 |  | 八通道可调移液器（1ul-10ul） | 支 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
146 | 医学检验科 |  | 八通道可调移液器（50ul-200ul） | 支 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
147 | 医学检验科 |  | 八通道可调移液器（10ul-100ul） | 支 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
148 | 医学检验科 |  | 微量迷你离心机 | 台 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 八联管、EP管离心专用
149 | 医学检验科 |  | 微孔板离心机 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 整板式八联管离心专用
150 | 医学检验科 |  | 实验室核酸清除仪 | 台 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
152 | 医学检验科 |  | 台式工作电脑 | 台 | 5 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 处理器≥I5,内存≥16G，硬盘≥500G
153 | 医学检验科 |  | 实验区笔记本电脑 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备 | 处理器≥I7,内存≥16G，硬盘≥500G
154 | 医学检验科 |  | 条码阅读机 | 台 | 5 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
155 | 医学检验科 |  | 办公打印机 | 台 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
156 | 医学检验科 |  | 彩色打印机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
157 | 医学检验科 |  | 条码打印机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
158 | 医学检验科 |  | 高拍扫描仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
159 | 医学检验科 |  | 温湿度计 | 个 | 5 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
160 | 医学检验科 |  | 移动紫外灯 | 台 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | PCR组 | 辅助设备
161 | 医学检验科 |  | 自动扫描显微镜和人工智能图像分析系统 | 台 | 1 | [7 empty] | 外周血淋巴细胞染色体核型分析 (G显带 320-400条带) | 645（23年开展） | [8 empty] | 分子遗传室 | 检测设备 | 支持G显带染色玻片样本，单次可加载玻片样本≥120张。能自动完成核型分析，染色体数目异常诊断符合率100%，染色体结构异常核型诊断符合率≥98 %。诊断结果及图文能传输至LIS系统，异常核型描述规则至少符合上一版本要求，并能及时更新。
[13 empty] | 羊水细胞染色体核型分析 (G显带320-400条带) | 510
[13 empty] | 绒毛细胞染色体核型分析(G显带320-400条带 未开展) | 未开展
162 | 医学检验科 |  | 染色体分散仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 检测设备
163 | 医学检验科 |  | 全自动细胞收获仪 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 检测设备 | 单次处理样本数≥48个，总处理时间≤2.5h,支持大部分厂家的15ml离心管。
164 | 医学检验科 |  | 电热恒温培养箱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 检测设备 | 温度范围能满足50-90℃区间调整，可设置定时开关机
165 | 医学检验科 |  | 倒置生物显微镜 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 检测设备
166 | 医学检验科 |  | 二氧化碳培养箱 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备
167 | 医学检验科 |  | 生物显微镜+成像系统 | 台 | 3 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 检测设备 | 生物显微镜及成像系统需同一品牌，分辨率高，图片可保存分析
168 | 医学检验科 |  | 电热恒温水槽 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 辅助设备
169 | 医学检验科 |  | 医用离心机 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 免疫组 | 辅助设备 | 容量≥32管，转速区间支持1000-5000转/分，支持15ml无菌管离心
170 | 医学检验科 |  | 净化工作台 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 辅助设备
171 | 医学检验科 |  | 烤片机 | 台 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
172 | 医学检验科 |  | 通风橱 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 辅助设备
173 | 医学检验科 |  | 移液器（200ul） | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 辅助设备
174 | 医学检验科 |  | 移液器（1000ul） | 支 | 2 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 辅助设备
175 | 医学检验科 |  | 医用冰箱(立式双开，冷冻冷藏) | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 分子遗传室 | 辅助设备
176 | 医学检验科 |  | 分析天平 | 台 | 1 | [7 empty] | 项目检验过程必备辅助设备 | / | [8 empty] | 微生物组 | 辅助设备
177 | 医学检验科 |  | 手工项目 | [9 empty] | 血疟原虫检测 | / | [11 empty] | 临检手工项目
[13 empty] | 尿液人绒毛膜促性腺激素 | /
[13 empty] | 尿半乳糖试验 | /
[13 empty] | 1.吗啡，2.甲基安非他命，3.氯胺酮 | /
[13 empty] | 体液细胞染色及分类鉴定 | /
[13 empty] | 便隐血检查；呕吐物隐血检查 | /
[13 empty] | 骨髓常规染色镜检 | /
[13 empty] | 过氧化物酶染色 | /
[13 empty] | 铁染色 | /
[13 empty] | α-醋酸奈分酯酶染色 | /
[13 empty] | 氯醋酸AS-D奈酚酯酶染色液 | /
[13 empty] | 糖原染色 | /
[13 empty] | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色 | /
[13 empty] | 梅毒螺旋体特异性抗体（TPPA） | 6088 | [11 empty] | 免疫手工项目
[13 empty] | 甲苯胺红血清不加热试验（TRUST） | 7355
[13 empty] | 甲型流感病毒抗原检测（金标法） | 1738
[13 empty] | 乙型流感病毒抗原检测（金标法） | 1738
[13 empty] | 乙型肝炎表面抗原（金标法） | 42866（2025年已取消，仅用复查）
[13 empty] | 乙型肝炎表面抗体（金标法） | 42866（2025年已取消，仅用复查）
[13 empty] | 乙型肝炎e抗原（金标法） | 42866（2025年已取消，仅用复查）
[13 empty] | 乙型肝炎e抗体（金标法） | 42866（2025年已取消，仅用复查）
[13 empty] | 乙型肝炎核心抗体（金标法） | 42866（2025年已取消，仅用复查）
[13 empty] | 梅毒螺旋体抗体（金标法） | 42866（2025年已取消，仅用复查）
[13 empty] | 人免疫缺陷病毒抗体测定（金标法） | 42866（2025年已取消，仅用复查）
[13 empty] | 丙型肝炎病毒抗体（金标法） | 42866（2025年已取消，仅用复查）
[13 empty] | 人型支原体培养 | 1994 | [11 empty] | 微生物手工
[13 empty] | 解脲支原体培养 | 1994
[13 empty] | 衣原体检测（酶法） | 1791
[13 empty] | B群（族链球菌检测）（显示法） | 11486
[13 empty] | 外斐氏试验 | 未开展
[13 empty] | 肥达实验 | 900
[13 empty] | 隐球菌荚膜多糖检测（金标法） | 未开展
[13 empty] | 院感监测项目 | 9600
[13 empty] | 抗结核分子杆菌抗体检测（金标法） | 9557
项目总价 | 试剂总价+设备总价